HRD-150电动洛式硬度计
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1、应用范围
测定黑色金属、有色金属 、非金属材料的洛氏硬度；
应用范围广，适用于淬火、调质等热处理材料的洛氏硬度测量。
2、硬度计的应用	
洛氏硬度试验按材料硬度范围，试验厚度不同，可以选择不同的压头及试验力，并用不同的标尺表示，最常用的有 A、B、C 标尺，下表给出了常用标尺试验力，压头、常数K 的数值及适用范围与应用举例。
洛氏硬度计使用范围

	洛氏硬度
标尺
	硬度符号
	
压头类型
	初试验力 Fo
（kg）
	主试验力 F1
（kg）
	总试验力 F
（kg）
	
常数
	
适用范围
	
应用举例

	A
	HRA
	金刚石圆
锥压头
	10
	50
	60
	100
	20-88HRA
	硬金属及
硬质合金

	
B
	
HRB
	直径
1.5875mm
球压头
	
10
	
90
	
100
	
130
	
20-100HRB
	有色金属及软金属

	
C
	
HRC
	金刚石圆锥压头
	
10
	
140
	
150
	
100
	
20-70HRC
	热处理结构钢、工
具钢

	D
	HRD
	金刚石圆锥压头
	10
	90
	100
	100
	40-77HRD
	表面淬火钢、薄钢

	
F
	
HRF
	直径
1.5875mm
球压头
	
10
	
50
	
60
	
130
	
60-100HRF
	
有色金属

	
G
	
HRG
	直径
1.5875mm
球压头
	
10
	
140
	
150
	
130
	
30-94HRG
	珠 光 体 铁、铜镍、
锌合金



A 标尺：适用于测定硬度超过 70HRC 的金属，如碳化钨、硬质合金，也可以测定硬的薄板材料及表面层淬硬的材料。
B 标尺：用于测定有色金属及其合金，退火钢或未经淬硬的钢制品等较软或中等硬度材料。
C 标尺：用于测定碳钢、工具钢及合金钢等经过热处理的钢制品材料的硬度。

3、主要技术参数	
3.1 初试验力：98.07N（10kgf）；

3.2 总试验力：588.4N（60kgf）、980.7N（100kgf）、1471N（150kgf)；

3.3 指示器刻度：C：0-100； B：30-130；

3.4 试件最大高度：加丝杠保护套时为 100mm，不加丝杠保护套时为 170mm；

3.5 压痕中心至机壁距离：128mm；

3.6 硬度计外形尺寸：500×225×640（mm）；

3.7 硬度计净重：65kg
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