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HVA-1000T型显微维氏硬度计

产品技术说明书
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（可选配维氏测量软件）
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产品概述
本型号显微维氏硬度计是根据 GB/T4340.2-2012、ISO6507-2 和美国 ASTME384 的标准进行设计生产，是机械、光学与计算机技术相结合的新型硬度测试仪器，能够自动切换物镜、压头，输入测量的对角线长度值， 具有测试精度准、可靠性高、智能化程度全面、压痕 极小，对试样无损坏等特点。
测量范围
适用于测试微小的金属部件、薄片、金属箔及工件硬化层、电 镀层、氮化层、渗碳层、氰化层的维氏或努氏硬度，还可用于珠宝、陶瓷和玻璃等用大试 验力无法测试的非金属材料。
详细参数
	维氏标尺
	HV0.01, HV0.025, HV0.05, HV0.1, HV0.2, HV0.3, HV0.5, HV1

	试验力
	0.098、0.2452、0.4903、0.9807、1.961、2.942、4.904、9.807 （N）
10、25、50、100、200、300、500、1000 （gf）

	试验力选择
	通过转动试验力变换手轮进行试验力选择，当前试验力显示在屏幕上

	转塔
	手动转塔

	硬度值读取
	通过测微计上测量所得数据，将数据输入到硬度计即可得到相应硬度值。

	加载控制
	自动（加载/保荷/卸载）

	保荷时间
	0~60 秒可调（1秒增量）

	测试模式
	HV/HK

	硬度值范围
	5-3000HV,示值误差 3-5%HV

	试件最大高度
	110mm，压痕中心至机壁距离 110mm

	光学测量系统
	物镜：10×（观察），40×（测量） ，
总放大倍数：100×（观察），400×（测量） ，分度值：0.03μm

	测量范围
	0～200μm

	XY 坐标试台
	尺寸：100×100（mm） ，行程：25×25（mm） ，分度值：0.01mm 

	光源
	12V/20W ，光源亮度可调

	节能模式
	可设置时间自动进入待机模式

	电源
	220V 50Hz，整机功耗：100W 

	总尺寸
	525×330×620（mm），重量：36KG

	维氏硬度测量软件
（CCD图像处理系统 ）
	可选配



基本配置
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	
主机
	维氏硬度计
	HVA-1000STA
	台
	1
	

	2
	
	维氏压头
	
	件
	1
	

	3
	
	物镜
	10x，40x
	件
	各 1 件
	

	4
	





附件箱
（1 个）
	10x 测微目镜
	
	件
	1
	

	5
	
	十字坐标试台
	
	件
	1
	

	6
	
	水平调节螺钉
	M10x25
	件
	4
	

	7
	
	水平泡
	
	件
	1
	

	8
	
	内六角扳手
	2.5mm
	件
	1
	

	9
	
	内六角扳手
	3mm
	件
	1
	

	10
	
	十字螺丝刀
	5x75
	把
	1
	

	11
	
	一字螺丝刀
	5x75
	把
	1
	

	12
	
	标准维氏硬度块
	700-800HV1
	块
	1
	

	13
	
	标准维氏硬度块
	400-600HV0.2
	块
	1
	

	14
	
	防尘罩
	
	个
	1
	

	15
	
	熔断器
	2A
	件
	2
	备件

	16
	
	卤素灯泡
	12V/20W
	件
	1
	备件

	17
	
	电源线
	
	根
	1
	

	18
	
资料
	合格证
	
	份
	1
	

	19
	
	使用说明书
	
	份
	1
	

	20
	
	装箱单
	
	份
	1
	



选配软件
本机可选配维氏测量软件与电脑，安装好 CCD 摄录机及软件卡就可成为图像处理的显微硬度计使用，其功能强大，是现阶段较为理想的测试仪器。可通过网络对试验结果及图像进行传输。 
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维氏硬度测量系统（选配手动、自动款）
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软件操作界面


产品优势
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相关产品推荐
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HBS3000-312型数显布氏硬度计
HRS-150S型数显洛氏硬度计



企业简介
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莱州市蔚仪试验器械制造有限公司是国内从事硬度计、金相制样设备、制样耗材研发、生产和销售的龙头企业，公司成立于2001年，占地55亩，现有员工137名，工程技术人才32名, 产品技术开发人员11名，是国家知识产权局认定的国家级知识产权优势企业，山东省科技厅认定的高新技术企业，山东省科学院产学研基地、山东省首批中小企业“隐形冠军”，烟台市金相试样检测设备制造工程实验室、山东省首台（套）技术装备和关键核心零部件及生产企业、烟台市高层次人才载体单位、全国大学生金相技能大赛比赛设备指定供应商。
企业发展史
2001年   莱州市蔚仪试验器械制造有限公司注册成立
2004年   通过了ISO9001质量体系认证
2005年   取得了自主进出口权
2006年   国内首台MoPao1000型自动金相试样磨抛机研制成功
2007年   国内首台LDQ-450型自动金相试样切割机、ZXQ-5型自动金相试样镶嵌机研制成功
2008年   国内首台GTQ-5000型高速精密切割机研制成功
2011年    国内同行业第一个取得了欧盟CE认证、旗下莱州锋峰砂轮有限公司成立
2012年    获得山东省科技厅认证的高新技术企业称号
2013年    成为山东省科学院产学研基地
2014年    获得烟台市科技型中小企业证书
2015年   广州、宁波分公司注册成立
2017年   公司被认定为首批行业“隐形冠军”企业
2018年   西安蔚仪仪器科技有限公司注册成立
公司被国家知识产权局认定为：国家级知识产权优势企业
公司被山东省认定为：山东省首台套技术装备和关键核心零部件及生产企业
公司获得烟台市高层次人才载体单位称号
2019年   莱州全谱分析仪器有限公司注册成立
公司被市政府选为莱州市首批20家管理升级样板企业
2020年   德国分公司华易德正式成立
2021年   中舟房车制造（山东）有限公司成立

重点用户
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\客户logo\6d81800a19d8bc3ebca1a11e8c8ba61ea9d345bc.jpg][image: C:\Users\Administrator\Desktop\客户logo\fd039245d688d43f41c95ea5721ed21b0ef43b01.jpg][image: C:\Users\Administrator\Desktop\客户logo\0d338744ebf81a4c4f09f9b9d92a6059252da682.png][image: C:\Users\Administrator\Desktop\客户logo\dc54564e9258d109bdc6098ed358ccbf6c814de0.jpg][image: C:\Users\Administrator\Desktop\客户logo\83025aafa40f4bfb55f69c050e4f78f0f73618b8.jpg]

清华大学
华为技术有限公司
中国航天
丰田汽车公司
鞍钢集团有限公司
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吉利汽车
中国一汽集团
雷沃重工
潍柴动力
北京航空航天大学
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ON THE SCIENCE DEDICATED TO THE STUDY MATERIALS.




