WY-9100型高频红外碳硫分析仪

产品技术说明书

莱州市蔚仪试验器械制造有限公司

企业简介

莱州市蔚仪试验器械制造有限公司是国内从事硬度计、金相制样设备、制样耗材研发、生产和销售的龙头企业，公司成立于2001年，占地55亩，现有员工137名，工程技术人才32名, 产品技术开发人员11名，是国家知识产权局认定的国家级知识产权优势企业，山东省科技厅认定的高新技术企业，山东省科学院产学研基地、山东省首批中小企业“隐形冠军”，烟台市金相试样检测设备制造工程实验室、山东省首台（套）技术装备和关键核心零部件及生产企业、烟台市高层次人才载体单位、全国大学生金相技能大赛比赛设备指定供应商。

企业发展史

2001年   莱州市蔚仪试验器械制造有限公司注册成立

2004年   通过了ISO9001质量体系认证

2005年   取得了自主进出口权

2006年   国内首台MoPao1000型自动金相试样磨抛机研制成功

2007年   国内首台LDQ-450型自动金相试样切割机、ZXQ-5型自动金相试样镶嵌机研制成功

2008年   国内首台GTQ-5000型高速精密切割机研制成功

2011年    国内同行业第一个取得了欧盟CE认证、旗下莱州锋峰砂轮有限公司成立

2012年    获得山东省科技厅认证的高新技术企业称号

2013年    成为山东省科学院产学研基地

2014年    获得烟台市科技型中小企业证书

2016年    在国内重点城市相继成立莱州蔚仪分公司、办事处，打造全国性的销售服务网络

产品概述

红外碳硫分析仪与高频感应燃烧炉配套使用，能快速、准确地测定钢、铁、合金、有色金属、水泥、矿石、玻璃及其它材料中碳、硫两元素的质量分数。是集光、机、电、计算机、分析技术等于一体的高新技术产品，具有测量范围宽、分析结果准确可靠等特点。由于采用了计算机技术，仪器的智能化、屏幕显示的图、文及数据的采集、处理等都达到了国内先进水平，是诸多行业测定碳、硫两元素理想的分析设备。

产品优势

- 1、采用低噪声、高灵敏度、高稳定性的红外探测器。

2、整机模块化设计，提高了仪器的可靠性。

3、电子天平自动联机。

4、WINDOWS全中文操作界面，操作方便，易于掌握。

5、软件功能齐全，提供文件帮助、系统监测、通道选择、数理统计、结果校正、断点修正、系统诊断等四十多项功能。

6、动态显示分析过程中的各项数据和碳、硫释放曲线。

7、测量线性范围宽，并可扩展。

8、高频电路设计合理，高频炉功率可调，适合于不同材质样品分析要求。

9、炉头自动清扫装置，可减少粉尘对分析结果的影响。

10、炉头加热装置，使硫的转化率趋于一致，提高了硫测定的稳定性。

11、测量线性范围宽，并可扩展。

详细参数

1、测量范围:碳:0.0001-10.0000%(可扩至99.999%)

硫:0.0001-0.3500%(可扩至99.999%)

- 分析时间:25-60秒可调，一般在35秒左右(不含取样、称样时间)

- 准确度:碳符合ISO9556-94标准,硫符合ISO4935-94标准

- 精密度: 符合国家计量检定规程JJG395-97标准

- 分析误差:碳符合ISO9556-89标准硫符合ISO4935-89标准

- 最小读数:0.00001%

- 燃烧功率:2.5KVA-3.5KVA(可调)

- 震荡频率:20MHZ

- 工作电源:220V±5%50HZ±2%

安装、使用条件

- 1、 工作环境:室内温度 10-30℃，相对湿度 小于75%

- 2、 电源:要求接地良好，电压 AC220V±5%，频率 50Hz±2%

- 3、 氧气:纯度≥99.5%，输入压力 0.18MPa±5%，载氧压力 0.08MPa±2%

- 4、 动力气:氧气，输入压力 0.18MPa±5%

- 5、 气体流量:顶吹氧流量 1.0-2.0L/min，分析气流量 3.0-4.0 L/min

- 6、 干燥剂:高效变色干燥剂

相关产品推荐

`

QP-6610型 炉前铁水碳硅分析仪

MPJ-1A 型光谱磨样机

重点用户

清华大学

华为技术有限公司

中国航天

丰田汽车公司

鞍钢集团有限公司

吉利汽车

中国一汽集团

雷沃重工

潍柴动力

北京航空航天大学