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ZBC1400-B液晶式塑料摆锤冲击试验机技术协议
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设备名称：液晶式塑料摆锤冲击试验机（ZBC1400-B）

设备说明：液晶式塑料摆锤冲击试验机是对塑料、尼龙、硬橡胶、玻璃钢、电气绝缘材料等非金属材料在动负荷下抵抗冲击的性能检验的检测仪器。本机采用半自动化控制，操作简便，工作效率高。在冲击试样后自动获得试验数据。在连续做冲击试验的试验室和大量做冲击试验的制造厂家更能体现其优越性。本机所配的专用控制面板和显示屏可满足用户试验所需的操作和显示要求，如显示冲击吸收功、冲击强度、摆锤的摆动角度及打印试验报告等。该机即可以做简支梁试验，又可以做悬臂梁试验，支座调节及更换方便，适用性强，是硬质塑料生产厂家、质检单位、科研所等必不可少的检测仪器。

执行标准：

GB/T 1043-2008 《硬质塑料简支梁冲击试验方法》

GB/T 1843-1996 《塑料悬臂梁冲击试验方法》

JB/T 8761-1998 《塑料悬臂梁冲击试验机》

JB/T 8762-1998 《塑料简支梁冲击试验机》

ISO 179:2000 《Plastics-Determination of Charpy impact properties》

ISO 180:2000 《Plastics-Determination of Izod impact strength》

主要技术参数：

最大冲击能量：简支梁4J、2J

悬臂梁4J、2.75J

摆锤力矩：简支梁2.1436N•m、1.0718 N•m

悬臂梁2.1436N•m、1.4737 N•m

摆锤预扬角：150º

角度分辨率：0.1º

简支梁技术参数：

冲击速度：2.9m/s

摆轴中心至试样中心的距离：230㎜

刀刃夹角：30°

刀刃圆角半径：2㎜

支座圆角半径：1㎜

支座前角：5°

支座后角：10°

支座跨距：40㎜、60㎜、70㎜

试样类型及尺寸（长×宽×厚）：

80㎜×10㎜×4㎜

50㎜×6㎜×4㎜

120㎜×15㎜×10㎜

悬臂梁技术参数：

冲击速度：3.5m/s

摆轴中心至试样中心的距离：335㎜

刀刃夹角：75°

刀刃圆角半径：0.8㎜

刀刃前角：5°

刀刃后角：10°

刀刃中心距钳口上表面：22±0.2㎜

试样类型及尺寸（长×宽×厚）：

80㎜×10㎜×4㎜

63.5㎜×12.7㎜×12.7㎜

63.5㎜×12.7㎜×6.4㎜

63.5㎜×12.7㎜×3.2㎜

主机外形尺寸（长×宽×高）：约360 ㎜×240 ㎜×720㎜

主机重量：约70㎏

主机电源：交流单相220V±10% 50Hz 0.5kW

设备标准配置：

主机一台

液晶控制器一台

悬臂梁摆锤一个（2.75J）

悬臂梁支座一套

简支梁摆锤一个（4J）

简支梁支座一套

简支梁试样对中块三套

简支梁跨距找正块三套

设备可选配置：
简支梁摆锤：1J、2J

悬臂梁摆锤：4J

进口针式打印机一台

签合同注意事项：

技术参数中与设备配置里面摆锤能量、摆锤力矩需要根据客户配置把多余的删掉。

                                   服务条款

质量保证：
　　三思永恒科技（浙江）有限公司（以下简三思仪器）
　　三思仪器提供的设备为用户定购型号的原装机，决不会提供样机、组装机等。
　　三思仪器具有固定的维修服务中心和专业维修工程师。
　　设备在用户现场通过最终验收合格后进入免费保修期,三思仪器对设备提供壹年免费保养、保修服务。备品备件等供应充足完全可以满足用户三年所需。

安装、调试：
　　交货地点由用户指定现场。我方接用户书面通知2天内，到现场进行安装、调试。
　　安装调试合格后，在设备使用现场乙方提供伴随性服务一周。
　　我方安装调试人员应遵守使用方现场及安全管理规定，对自身安全行为负责。
　　技术资料：我方提供完整的中文版操作使用手册、维修手册、装箱单、软件备份光盘等相关资料两份。

设备验收：
　　验收标准：按照技术协议和国家有关检定标准（进口设备高于国家标准）。
　　验收时间：设备安装调试后2天内，由双方人员在使用现场进行
　　三思仪器承诺按时按量的完成交货。

售后服务：
　　1小时内响应用户投诉，2小时为用户提供解决方案，12小时内到达用户现场，排除故障。保修期内，除人为因素导致设备损坏外，设备及附件由于质量问题而不能正常工作时，我方承诺在8小时内到达用户现场免费修理或更换零部件。因维修不及时，而导致设备无法正常使用时，其保修时间随停机时间的长短而相应延长。
　　我方对设备提供终生维修服务，保修期外只收取零部件配件费和维修费用，并享有优惠购买零配件待遇。
　　用户档案电脑管理化。100%的无忧电话回访，主动跟踪动态服务。
　　我方的服务网点遍布全国各地。在浙江、上海等办事处均设有常驻售后服务技术人员，并有专业技术服务人员48小时内上门服务，让用户无后顾之忧。
远程在线服务：本公司可以通过internet网络,直接沟通交流，方便指导用户使用，协助用户解决疑难问题。主要有3种方式, 在线网络支持, 在线QQ留言系统, 热线电话支持，强大的售后服务有效的提高了客户的工作效率。

售后服务机构

	售后服务机构
	三思永恒科技（浙江）有限公司
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	地址
	浙江省宁波市北仑区小港街道纬三路111号
	

	24小时服务电话
	400-855-1029     15305848532
	

	远程在线
	E-mail:893411802@qq.com  

在线QQ：893411802；

http://www.sansichina.com
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培训方案：
　　我方负责拟定免费（包含差旅、住宿）培训计划：
安装期间的培训：我方在仪器安装调试期间对业主方使用人员在仪器调试现场进行2-3天技术培训，使买方使用人员能独立操作仪器、掌握仪器的安装、开启、关闭步骤及仪器的日常维护和维修、系统的操作和控制。
　　设备安装调试最终验收合格后，由我方专业技术人员为用户安排2～3天的操作培训、维修人员的现场免费培训。主要培训操作人员对设备基本原理、软件使用、操作、维护等的理解及应用，并达到用户操作人员能独立操作设备、服务生产、样品检测分析工作，维修人员进行基本的维修服务。

服务便捷：
　　三思仪器售后服务中心，将及时派专业技术工程师将在一个工作日内解决问题，在保修期内设备出现问题我们不收取任何费用，在保修期后也只收取材料费，不收取维修费，我们一直为用户以成本价格提供配件，我们为每一个用户建立用户档案，专人负责和用户进行联系，我们永远为用户免费升级试验软件。
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